**附件**

生物安全柜技术参数

1.气体循环方式和洁净等级循环方式：70%循环，30%外排.洁净等级：ISO4(10级CLass100)

2.\*前窗玻璃门手拉式

3.过滤器级别过滤效率:排风HEPA@0.3цm99.995%.送风ULPA@0.12цm99.9995%

4.\*下降风速:0.32±0.015m/s

5.\*工作窗口吸入风速:0.62±0.015m/s

6.噪声:≤65dB(A)

7.振动半峰值:≤1.1цm

8.电源:AC,单相220V/50Hz

9\*人员防护:A撞击式采样器菌落总数≤5CFU/次,狭缝式采样器菌落总数≤3CFU/次,受试产品防护:菌落总数≤3CFU/每次,交叉感染防护:菌落总数≤1CFU/每次.

10.最大功耗:≤1.5kw含备用插座

11.荧光灯规格及数量:36W×②

12.紫外灯规格及数量:30W×①

13.光照度:≥900Lu×

14.排风管口径:DN190

15.出风方向:左出、右出、顶出

16. \*外形尺寸（长x宽x高mm）:1360×790×2200

17. \*内部尺寸（长x宽x高mm）:1167×610× 680

18.\*前窗玻璃无底框设计:方便清擦，不宜积存微生物病毒等

19.\*均流板不能添加附着物:均流板上没有阻挡气流的附着物，保证层流的稳定

20.\*前窗玻璃手拉式开启:以保证断电时能及时关门防护. （不得使用电控，电控停电时不能关门）

21.\*人性化显示,实时数字式显示过滤器剩余寿命,过滤器剩余寿命不足10%时，声光报警提示联系更换,实时数字式显示静压箱内正压,实时数字式显示负压通道内负压

22.产品执行标准:按照国家标准生产和测试，通过国家强制性标准

23.\*售后服务:2小时反应,24小时上门。在四川有售后服务网点，并提供网点名称、

24.\*保修期：整机保修三年。

25.\*可预约紫外灯灭菌（a实验后灭菌机器自动关闭，人员无需等待。b人员可预约下次使用时间，下次使用时不需再次灭菌可直接实验）